
APARAT DO REZONANSU MAGNETYCZNEGO / minimalne wymogi techniczno-formalne/
· Aparat 1,5T
· Amplituda gradientu: min. 45mT/m
· Szybkość narastania gradientów: min. 200 mt/m/ms
· Średnica otworu gantry min. 600mm
· Nośność stołu: min. 250 kg
· Zestaw cewek niezbędnych do realizacji wszystkich przewidzianych umową badań  w tym dedykowanych (sztywnych) min. 16-sto kanałowych do co najmniej: głowy, stawu kolanowego, stawu barkowego, piersi
· Techniki wsparte sztuczną inteligencją, poprawiające jakość obrazu i skracające czas badania
· Aparat wyposażony w:
- dwukomorową strzykawkę automatyczną do podawania kontrastu
- mobilny stół pacjenta lub jezdny (niemagnetyczny) wózek do przewozu pacjenta leżącego
- system chłodzenia - agregat wody lodowej z podwójnym obiegiem
· Oprogramowanie i wyposażenie dostosowane do zakresu klinicznego wykonywanych badań w tym m.in. :
- RM serca /badanie czynnościowe i morfologiczne bez i ze wzmocnieniem kontrastowym/
- Badanie czynnościowe mózgu- RM
- Spektroskopia – RM
- Mammografia – MR
- Funkcjonalne obrazowanie metodą rezonansu magnetycznego fMRI

 

